Замечания и предложения по результатам тестирования 
осциллографа Rigol MSO5000
对Rigol MSO5000示波器测试结果的意见和建议
Предисловие. На нашем предприятии используется порядка 10 различных типов осциллографов в ценовом диапазоне от 27т.р. до 2,5млн.р. Подавляющее большинство моделей производства компании Tektronix, имеем достаточный опыт работы именно с цифровыми осциллографами. У нас также имеется достаточно большое количество приборов производства Rigol, в частности генераторы серии DG4000 и осциллографы серии MSO4000, оставившие положительное впечатление от работы. В осциллографах серии Rigol MSO5074 заявлен огромный функционал при крайне скромной цене, поэтому нам было интересно изучить их в работе. 
前言.我们公司使用大约10种不同类型的示波器价格范围为27000卢布到250万卢布。 Tektronix制造的绝大多数型号，具有足够的数字示波器的使用经验。我们还有相当多的Rigol仪器，特别是DG4000系列信号发生器和MSO4000示波器，给工作留下了相当正面的印象。 Rigol MSO5074系列的示波器在极低的价格但是功能强大，因此我们有兴趣在工作中研究它们。
Надеемся, что компания Rigol найдёт время на прочтение результатов нашего беглого тестирования и сможет помочь в скором решении возникших вопросов. Данный документ основан на недельном тестировании  прибора.

我们希望Rigol公司能抽出时间阅读我们粗略测试的结果，并能够帮助您尽快解决所提出的问题。 本文档基于设备的每周测试。
[image: image1.png]RIGOL <70 H 50.0ns 2o

Measure stoprun | (D' 0.00s T

[PRE T200ns BETH

[H68v-

[679:9mV:

T10bns

System information

Manufacturer.
Model

Serial number.
Firmware:
Hardware;
Boot:

Build:

-53ns Eﬁ Sths 106ns 156
s

RIGOL TECHNOLOGIES
Ms05074

[

00.01.01.04.04
01.00.000

2018.06.27
2019-02-20 16:27:49

£ 200mV A

Power On

AUX Out

About

Last

TrigOut

Help>

SelfCal>





图1 – 系统参数
1. Замечание. Плохие углы обзора экрана и контрастность
  1.备注。 屏幕视角和对比度差
2. Замечание. Режимы триггера. Очень мелкое отображение текущего режима (правый верхний угол), а режим SINGLE не отображается вообще. Наличие отдельной кнопки SINGLE, по сути дублирующей часть функционала кнопки MODE, также может внести путаницу. Более того, выбранный режим не отображается в меню настроек триггера.
2  备注。触发模式。当前模式的映像非常小（右上角），并且根本不显示SINGLE模式。具有单独的SINGLE按钮，基本上复制了MODE按钮功能的一部分，也可能导致混淆。此外，所选模式不会显示在触发设置菜单中。
3. Замечание. Окна таких виртуальных приборов, как частотомер, цифровой вольтметр и подобные им, имеют разные размеры, что не позволяет плотно (лаконично) разместить их на экране. Также, нет функции «прилипания» границ окон друг к другу, из-за чего бывает сложно их позиционировать. Отсутствует возможность изменения размера.
3   备注。 诸如频率计，数字电压表等诸如此类虚拟设备的窗口具有不同的尺寸，这不允许紧密（简洁地）将它们放置在屏幕上。
4. Замечание. Если потянуть за кабель, подключенный к передней панели (например, за разъем пробника, BNC-кабель генератора и т.п.), осциллограф слетает с подъёмных ножек (изменение угла раскрыва ножек улучшило бы ситуацию). Резиновые вставки на задних ножках жесткие и плохо цепляются за стол (осциллограф скользит при нажатии на кнопки).
4     备注。 如果拉动连接到前面板的电缆（例如，探头端口，信号发生器BNC电缆等），示波器会离开升降腿（改变支腿的开启角度会改善这种情况）。 后腿上的橡胶嵌件很硬并且非常不牢固地粘在桌子上（按下按钮时示波器会滑动）
5. Замечание. Подсветка кнопок выбора каналов практически не видна (особенно канала 1) даже при приглушённом освещении
5    备注。 在昏暗的灯光下通道选择按钮的背光几乎不可见（尤其是通道1）
6. Замечание. Пластик корпуса очень маркий, следы от пальцев сложно стираются.
6       备注。 塑料机身很容易弄脏，指纹难以擦除。
7. Недостаток. Режимы отображения Vector и Dots на самой быстрой развертке отображаются одинаково (как в векторном режиме, отдельные точки не видны) (рисунок 2). Незаметна и разница в частоте обновления экрана (см. рисунки 18, 19). В серии Rigol MSO4000 такого недостатка нет (см. рисунок 3)
7      缺点。 最快扫描的vector 和DOTS 显示模式以相同的方式显示（在矢量模式下，各个点不可见）（图2）。 屏幕刷新率的差异也不明显（见图18,19）。 Rigol MSO4000系列没有这样的缺陷（见图3）
[image: image2.png]RIGOL siop RZ.OOns e ) | Measure | [ STOR/RUN | A 0.00s J!\\ £ @ ooV A}
] 2hs

[a0bmy " -8hs “ohs “ahs Zhs ks &% Type N\
Dots
EY
Persis.Time \
[200mv Min
r Intensity \
[100mv = 2 50%
Grid \
. FULL>
[Froomi - # Brightness \
) @ 50%
[200mv
Show Scale \
ON
[300mV
-400mv. i i i More>

500mV 0123 4567
-180mV 891011 12131415

K&





图 2 – Rigol MSO5074, DOTS模式
[image: image3.png]RIGOL = 0° H{ 2000ns ) 055 9 D (0.00000000ps ) T (£ @ 6.25mv

0 b AR AAAAAAAASAAANALT

3 >
2 z[ e
N Dots.
L& E 9 | PersisiTime
g Min
Freg
ety
v &)
e
Rise Time
1\t Grid
e ]
Fal Tine
n Brightness
had s0%
Witn
MenuDisplay
Infinite

o

(K - 2 10omv LA <0250

12
v
L)

+Duty




图 3 – Rigol MSO4024, DOTS模式
8. Замечание. В инструкции сказано, что режим HighRes снижает уровень отображаемого шума сигнала, делает осциллограмму сглаженной и повышает битность. Хотя битность сигнала и повышается, заявленного уменьшения шума не наблюдается (рисунки 4, 5). Для сравнения, в осциллографе Rigol MSO4024 при активации режима HighRes заметно уменьшается уровень шума (рисунки 6, 7). Без  входного сигнала и при открытом входе ситуация не меняется (рисунки 8-11).
       8  备注。 手册说HighRes模式降低了显示信号噪声的水平，平滑了波形并增加了位深度。 尽管信号的位深度增加，但未观察到声明的噪声降低（图4,5）。 相比之下，在Rigol MSO4024示波器中，当激活HighRes模式时，噪声水平会显着降低（图6,7）。 没有输入信号和开路输入，情况不会改变（图8-11）。
	[image: image4.png]RIGOL iop [H_200us

8GSals
16Mpts

(sToPRUN]

A 602us

J!\\ £ @ 352mv A}

[7omV

T19Bus

202us’

AUtus

802us’

T.002ms

2 [Timebase Mode
YT

Acquisition \
JL - Normal)»

Mem Depth \

Auto)

Fine \
Anti-aliasing ~

| More)

01234587
891011 12131415

(&N





图4 –Sampl模式e, Rigol MSO5074
	[image: image5.png]RIGOL 160 [l 2005 i ) e | (o (D) 6ozus JL + @52y 1)

LT P "ok s E T T

1>

[Acquisition
L High Res)!

| ST

Autod

Fine.

]
[Antalasing
[ J

More>
|

0 < 11:02

10.0mv 00mV. = 500mV. = 500mV. G123 4557
-300mv. 0.00v 0.00v -180mY sron s





图5 –HighRes模式, Rigol MSO5074

	[image: image6.png]RIGOL (107 )H{ 2000us

is

TVINOZINOH

L

Freq

~

Fise Time

o

Fall Tme.

e

Wit

s

= width
Freq Cur:l 000Kz

Ave: 1000z
vt 1!«"\ 1,000tz
i SR

(-2 ioomv) o - ooy

IE\

4.000G5als
Tapts

5

SRS AAAAA NS AP AATIA

= soomv_) (@K = 200mv ) @K

D

[

T (£ @41my

Actisition
« Normal

ACQUIRE

Samping

Real Time

52 Rate

4.000654/5
LaSaRate

100065/
Mern Depth
< Auto

Ant-Alasing
OFF

1082





图6 –Sample模式, Rigol MSO4024
	[image: image7.png]RIGOL (010 )H{2000s8) M55 oo D (000000005 T (4@ 481mv

g § w | Acguisition
8 2
g 3 ¢ HonRes
g g
L& E < [ samping
& Real Time
Freg
A Sa Rate
o 4.000654/5
Rise Time
3 LASaRate
a 100065/
Fal Tine
i e Depth
cid Auto
Width
1r A Aliasing
hnd OFF
- Width
i

A
0 1 0 1 oot
it

(K -2 ioomv LA <1083

+Duty




图7 –HighRes模式, Rigol MSO4024

	[image: image8.png]8GSal:
RIGOL siop [ 2000 i, = 77D o2us @ = )
[amv TI9BuS 3 202us 40%us 502us To0zms T2 'Timebase Mode -
YT
E
Acquisition \
oy L Normal):
fimyv
Mem Depth N\
Auto)
Ftmv Fine \
f2my
Anti-aliasing \
i i More)>

01234587
891011 12131415

&





图8 –Sample模式, Rigol MSO5074,开路输入
	[image: image9.png]RIGOL siop [H_200i5 @ﬁ T @lews W = )

o v 088 o woFs W TolmE TR
>
v
Acquisition
v L High Res!
frme L

famy

3my
=

= 1.00mV s 00mV. = 500mV. = 500mV.
o. mw 0.00v 0.00v -180myV





图9 –HighRes模式, Rigol MSO5074,开路输入

	[image: image10.png]RIGOL (107 )H{ 2000us

is

TVINOZINOH

L

Freq

~

Fise Time

o

Fall Tme.

e

Wit

s

= width
Freq Cur:1T 88Kz

hve 48, 25000
vt 1!«"\ 6. 1730
P W 125 0w

(K- ooV E) o ooy

IE\

4.000G5als
Tapts

5

SRS AAAAA NS AP AATIA

= soomv_) (@K = 200mv ) @K

D

[

T (fEm

Actisition
« Normal

ACQUIRE

Samping

Real Time

52 Rate

4.000654/5
LaSaRate

100065/
Mern Depth
< Auto

Ant-Alasing
OFF

1123





图 10 –Sample模式, Rigol MSO4024,开路输入
	[image: image11.png]RIGOL 107 H( 2000us ) %555 g D (000000000ps ) T (£ £
M AAAANAAANNNANNNNNIIN

= w | Acouisition
8 2
5 3 |« HohRes
2 8
L& 2 < samping
& Real Time
fea
A Sa Rate
o 4.00065/2
Rise Time
3 LASaRate
a 1.0005a/s
Fal Tine
i e Depth
hnd Auto
Width
15 A Aliasing
= OFF
wet | o
T [[ e ot e

hve 4T Ttz
vt 1!«"\ 6. 173k
P 125, i

1 orv B A <1123

+Duty





图11 – HighRes模式, Rigol MSO4024 开路输入


9. Недостаток. Плохая цветопередача на сохраненных изображениях – линии сетки практически незаметны, хотя на экране видны очень хорошо (рисунки 12, 13). Слабая контрастность осциллограмм и подписей/шрифтов. Очень плохой подбор цветов для каналов и шрифтов. Например, на сохранённых осциллографом скриншотах невозможно различить 4-ый (тёмно-синий) канал. На кольце пробника также используется тёмно-синий цвет, который практически неразличим с самим чёрным коннектором.
            9    缺点。 保存的图像上的色彩表现很差 - 网格线几乎察觉不到，尽管你可以在屏幕上看得很清楚（图12,13）。 低对比度波形和签名/字体。 通道和字体的颜色选择非常糟糕。 例如，在示波器保存的屏幕截图中，无法区分第4（深蓝色）通道。 探针环也使用深蓝色，几乎与黑色连接器本身无法区分。
	[image: image12.jpg]MS05074 Thu May 23 16:24:07 2019

RIGOL #0670 [H 100ms 500\ Theaare | (srommon | [ T 5 masome a)
‘v:"" -4ms 3ms -2ms s ) ﬁ i 1ms 2ms 3ms ams 5ms
+5mv
v
5000V
- ——TTTT

EEE—

Wﬁ = I ™

-

5V





图 12 ​– 保存后图像
	[image: image13.jpg]S00uv
“0ow





图 13 – 屏幕图像


10. Недостаток. При добавлении нового канального измерения, оно добавляется слева от предыдущего. При этом все ранее добавленные измерения сдвигаются вправо (рисунки 14-16). Более логичным было бы добавление новых измерений справа от ранее добавленных, что позволило бы зафиксировать ранее добавленные на том же месте. Такой принцип добавления измерений сильно мешает при частом добавлении/изменении измерений, они постоянно хаотичным образом распределяются по слотам и исчезают ранее установленные, что заставляет пользователя каждый раз настраивать весь список измерений. Помимо этого, открытое меню закрывает полтора крайних правых измерения (рисунок 17).
10   缺点。添加新的通道测量时，它将添加到前一个通道测量的左侧。同时，所有先前添加的测量值都向右移动（图14-16）。将新测量值添加到先前添加的测量值的右侧更合乎逻辑，这将允许将先前添加的测量值固定在同一位置。这种添加测量的原理强烈地干扰频繁添加/改变测量，它们不断地随机分布在插槽上，并且先前安装的测量数据消失，这迫使用户每次都定制整个测量列表。此外，打开菜单关闭了一半的极右边尺寸（图17）。
[image: image14.png]RIGOL <o [H soous z%ﬁ:,z\ﬁ o) D 1s5ms T £ mamw a)
omV' Tag5us gﬁs S03us’ 7.005ms 005 505ms 005 /505ms " 4.005m:
fsomv- -

>
o

[20my 5
[=40my ;
F60my &
RiseTimel  Freq1 period1 Preshoot1  Overshootl  VRMS1 Vavg1 Vpp1 Vmin1
287.9us 999.9Hz 1.000ms 1.626% 1.626% 35.24mV -164.8uV 101.6mv. Sogsmv )
500mV 0123 4567 i
| - SRR R





图 14 – 剩余一个位置测量
[image: image15.png]RIGOL ‘ RSOOUS "z%ﬁﬁ;\ ﬁ W A 1.505ms J!\\ £ @ 3200V Aﬂ

omV' Tag5us gﬁs S03us’ 7.005ms 005 505ms 005 /505ms " 4.005m:

-\ Y

[60mV- R

Falllimel  RiseTimel  Freq1 period1 Preshoot1  Overshootl  VRMS1 Vavg1 Vpp1 Vmin1
284.2us 286.0us 999.3Hz 1.000ms 1.626% 1.626% 35.26mV 12960V 101.6mv. -50.83mV.

500mV 500mV 0123 4567 {Gy
0.00v -180mV 8 91011 2015

N

L3 9+ 13:01





图 15 –所有位置都被占用，所有测量都向右移动。[image: image16.png]RIGOL ‘ RSOOUS "z%ﬁﬁ;\ ﬁ W A 1.505ms J!\\ £ @ 3200V Aﬂ

omV' Tag5us gﬁs S03us’ 7.005ms 005 505ms 005 /505ms " 4.005m:

-\ Y

[60mV- R

+Duty1 Falllimel  RiseTimel  Freq1 period1 Preshoot1  Overshootl  VRMS1 Vavg1 Vpp1
50.00% 284.2us 286.0us 999.3Hz 1.000ms 1.626% 1.626% 35.26mV 12960V 101.6mV.

500mV 500mV 0123 4567 {Gy
0.00v -180mV 8 91011 2015

N

L3 9+ 13:01





图16 – 添加一个测量，最右边消失了
[image: image17.png]RIGOL ‘ RSOOUS "z%ﬁﬁ;\ ﬁ W A 1.505ms J!\\ £ @ 3200V Aﬂ

oMV 49508 3 S05us Todms 005 505 0 I \
Remove

[omv

A /\ Remove Al
VAV Vv .

OFF

[60mV-

+Duty1 FallTime1 RiseTime1 Freq1 Period1 Preshoot1 Overshoot1 ~ VRMS1 vavg| ' Indicator
50.00% 284.2us 286.0us. 999.3Hz 1.000ms 1.626% 1.626% 35.26mV. -129/ OFF
500mV 500mV 0123 4567 {Gy

0.00v ~180mV 8 91011 2iatats

DE™

< 13:01





图17 – 打开菜单，选择第一个测量(+Duty1)
11. Предложение. Было бы неплохо изменять параметры канальных измерений по отдельности (тип измерения, канал-источник) и менять их расположение в строке (перетаскиванием выбранного). Хотя функционал выбора отдельного измерения реализован, сейчас он позволяет только удалить (рисунок 17). Другой вариант – разделить измерения по слотам и управлять независимо каждым из слотов, а не по принципу FIFO, как сейчас.
11  建议。 最好分别更改通道测量的参数（测量类型，通道源）并更改它们在行中的位置（拖动选定一个）。 虽然实现了选择单个测量的功能，但现在只允许删除（图17）。 另一个方案是按时隙划分测量值并独立管理每个插槽，而不是像现在这样根据FIFO原理。
12. Предложение. Сделать более заметным выделение выбранного измерения (например, зеленой рамкой), сейчас его практически незаметно (рисунок 17).
12 建议。为了使选定的测量更加可见（例如，绿框），现在几乎察觉不到（图17）。
13. Недостаток. Частота обновления экрана действительно превышает 500 000 осциллограмм/сек, но только на ЕДИНСТВЕННОМ времени развертки (10нс, один активный канал). Во всех остальных режимах она не превышает 100 000 (рисунок 18, 19).
13   缺点。 屏幕的刷新率确实超过500,000波形/秒，但仅限于一次扫描时间（10 ns，一个活动通道）。 在所有其他模式中，它不超过100,000（图18,19）。
[image: image18.png]600000
500000

g 400000

&

£ 300000

i

3
200000

100000

Wfrm update rate 1MHz

1ns
Sns
2005

BER235EEEEENE2ES

—4—1 chvectors, Wirm/s.
—m—1 chdots, Wirm/s
—e—Half chvectors, Wirm/s
—s=Half chdots, Wfrm/s
Al chvectors, Wirm/s
= All ch dots, Wirm/s





图 18 – 每秒波形水平扫描图
14. Недостаток. Непонятна зависимость частоты обновления экрана от числа активных каналов и времени развертки – зачастую более ресурсоемкие настройки обеспечивают большую частоту обновления (пример: 1 канал, 100нс – 12 000 осц/сек, 4 канала, 100 нс – 20 400 осц/сек; 1 канал, 20нс – 12 000 осц/сек, 2 канала, 20нс – 310 000осц/сек ). Экспериментально полученные данные представлены на рисунке 19 (для наглядности представлены в сравнении с Rigol MSO4024, рисунок 20).
14    缺点。 屏幕刷新率对有效通道数和扫描时间的依赖性尚不清楚 - 通常要求更高的设置提供更高的刷新率（例如：1通道，100ns  -  12,000 oct / s，4通道，100 ns  -  20,400 ost / s; 1通道， 20 ns  -  12 000 osts / s，2个通道，20 ns  -  310 000 cos / s）。 实验获得的数据显示在图19中（为清楚起见，与Rigol MSO4024，图20比较）。
15. Недостаток. Очень малое количество точек при малом времени развертки – всего 40 при развертке 2 нс и 4 активных каналах (рисунок 19). Для сравнения, Rigol MSO4024 в таком же режиме имеет 700 точек (рисунок 20).
15     缺点。 在扫描时间很短的情况下数点极少 - 扫描时间仅为40 ns，有效通道为4（图19）。 相比之下，相同模式下的Rigol MSO4024有700个点（图20）。
[image: image19.png]]| BT [ R Rigol MS050M = Microsaft Exel TSR RN a1 i
0@ @R

Taaran

s oo B [ e e S 3 OE T A A
B (33 Koruposars - S - BE' . @ smnomrs -
— S osmesmorms nnowecrs sugrpe - @~ % o | 45| Yoromoe oopuspossrs Xopouwd | (B8R ] [Bowe i | pcrammers e wopuae i
" < oopuar no ospasy Eosen sempe B W0 e« v | <P Al s TR R 2 ounenme - W gunetp - sugenima -
By0cp osuen 5 Bupastmsare 5 dncro 5 Crum Aueiicn Pegaiuposarne

o
1
2
E)
)
5
6 1ns| 8GSsa/s| 80| 97760 97762 4Gsa/s| 40| 79320 79370 2GSsa/s| 20  4088s| 4o8ss| 1ns]
7 2ns| 8Gsa/s| 160] 97760 97762 4Gsa/s| 80| 79071 79073 2GSsa/s| 40|  a08ss| 4o8ss| 2ns| 2ns| 4GSals| 7007 73470 2GSals| 7007} 47840} 59790} 2ns]
8 5ns| 8Gsa/s| 400 97760| 97763 4Gsa/s| 200 79071 79071 2GSsa/s| 100| 40885 4o8ss| 5ns| Sns| 4GSa/s| 7007 75030 2GSals| 700°] 79110} 62870} 5ns|
9 10ns] 8Gsa/s| 800| 480270 480277 4Gsa/s| 400| 79075| 79075 2GSsa/s| 200|  4088s| 4o8ss| 10ns| 10ns] 4GSals| 7007 85400 2GSals| 7007} 57920} 63610} 10ns]
10 20ns] 8GSa/s| 1,6k| 12687|  12687| 4GSa/s| 800| 311876 311876 2GSa/s| 400|  40885| 40885 | 20ns] 20ns| 4GSals| 1,12k} 43870 2GSars| 7007} 54090} 64080} 20ns]
1 50ns] 8GSa/s| k| 23004 23024 4GSa/s| 2| 33960 33961 2GSa/s| 1k| 163711 163711 50ns] S0ns| 4GSals| 28k 21620 2GSars| 1.4k} 21670} 23730} 50ns]
22 oons] sesa/s | 26| 12636] dasa/s | asese] 1955 2659/s] o a0aa] 20622 1o0ng T00ns| __4GSars 561 16610) 265us) 28K 16390) i8620] 00ns]
15 aoons] sesa/s G| ooss| cess] dasals 10150 10150 2659/s] o ao130] 10150 200ng 200ns| ___4GSws| T1.24 10600) 26Sals 56K 10410) 12160] 200ns)
16 soons] sesa/s o] 206 _ar07] acsa/s] 0 aos1| aosi] asaly 10 _s01] zcosa] soons] 500ns| _4GSws| 28 5130) 26| 141 4340 5570 500ns|
5 ] sesars s ] 0| scss] a0 2005|2005 a5 202005 05| 1 Tus| 4GSars £ 2770) 26| 2K 2630 3201 Tus
6 o] sesasl oo ess| oo sasald s oma| oma] aesaly a0 oma] £ 2us|  4GSws] Ti2K 3000) 26| £ 1370) 7657} 2ue]
17 sl sesa/s] oo aso| aso| sesajs|  aoo  sse| ses| zess/s| 00 sse] oo susl Sus| —4GSas) 2601 2930 ¥ 26Sals 7404 23] 652} 5us
18 ow| sesesl mod] a1 e sesws|  eod e el sesys|  aood al 0w T0us| 4GSws| 560K 1430 : 265as) 2801 1a75 337 T0us)
19 ous| sose/s| M| e el scsass| moo a1 el acsess|  eood el sl o] 20us|4G5ars T12M| 1430 y 265as) 5601 725 T66) 20us)
20 sous] ecss] w el a] ecsys] wl al el aesa wl s sl sous] 0us| __4GSas| 28M 553 265as) Tam| 565 57 2) 50us)
21 doous] ecss] | a  a] eosys] w al el aesa w4 ] 100us] T00us|_4GSas| 5 M| 37 265as) 26M 341 36) 70003
2 aoous| seso/s]  dem[ 26| as] acses i m| | aesa Py IR 31 ao0us] 200us| 4GSws| 12 167 265as) 5 6 7664 .16 200us
25 soous| seso/s|  aom[ 37| 2] acsa/s| oMl 1525 1525] dese/s|  tow| 1325 155 soous] 500us| _ 4GSws| 28M| 7051 265as) 1M B6.51 24 500us
24 1ms| 2GSsa/s| 20M 21 21 2GSsa/s| 20M 126 128 2GSsa/s| 20M 126 128 ims| 1ms] 4GSals| 56M| 35,16 2GSals| 28M| 35 6| 2007] 1ms]
25 2ms] 1GSa/s| 20M 17| 17| 1GSa/s| 20M 1] 1] 1GSa/s| 20M 1] 1) 2ms] 2ms} 4GSals| 112M| 17 52| 2GSals| 56M| 17,72 10,03 2ms]
26 5ms| 500MSa/s| 25M) 22| 92| s00Msa/s| 25M) 6,23] 623 500MSa/s| 25M 6,23| 6.23| 5ms] 5ms] 2GSals| 140M| 7 45| 1GSals) 70M| 7,38 6,25] 5ms]
27 10ms| 200msa/s| 20M 6,65] 6,65 200Msa/s| 20M 5,25| 525 200Msa/s| 20M 5,25| 5,25| 10ms) 10ms] 1GSals| 140M| 3.75] 4.28| 500MSals| 70M| 3,76 4,328] 10ms|
28 20ms| 100MSa/s| 20M 4| 4] 100Msa/s| 20M 3,44] 344] 100Msa/s| 20M 3,44] 3,24 20ms| 20ms| 500MSals| 140M| 2.44] 2 56| 250MSals)| 70M] 2,35 2 58] 20ms]
29 50ms| soMmsa/s| 25M) 175 178] 50Msa/s| 25M 1,64| 164] 50Msa/s| 25M 164| 1,64 50ms| S0ms| 125MSa/s| 87 5M| 1.29] 1.298] 50MSals] 35M| 1279 1,325 50ms]
30 100ms|  25Msa/s| 25M 0,94] 094 20Msa/s| 20M 0917 0917) 20Msa/s| 20M 0917 0317 100ms| 100ms| 50MSals 70M| 0676 0579 25MSafs] 35M| 057] 0682 100ms|
31 200ms|  10MSa/s| 20M 0,493 0493] 10MSsa/s| 20M 0,487 0487) 10Msa/s| 20M 0,487 0487)  200ms| 200ms} 25MSals 70M| -] | 12 5MSars| 35M| -l - 200ms]
32 500ms} 5MSa/s| 25M 0,198 0,198] 5MSa/s| 25M 0,198 0,198] 5MSa/s| 25M 0,198 0198]  500ms] 500ms} 12 5MSa’s| 87 5M| -] | 5MSafs] 35M| -l -] 500ms]
33 15| 2Msa/s| 20M 0,099 0,099 2Msa/s| 20M 0,099 0,099 2Msa/s| 20M 0,099 0,099 1s] 1s] 5MSals 70M| -] - 2 5MSafs] 35M| 4 -] 1s]
34 2] 1Msa/s| 20M 0,05] 0,05| 1Msa/s| 20M 0,05] 0,05| 1Msa/s| 20M 0,05] 0,05| 2]
35 5s| 500ksa/s| 25M 0,021 0021) 500ksa/s| 25M 0,021 0021) 500ksa/s| 25M 0,021 0,021} B
36 10s|  200kSa/s| 20M 200kSa/s| 20M 200kSa/s| 20M 105
37 20s| 100kSa/s| 20M 100ksa/s| 20M 100ksa/s| 20M 20s]
38 505 50kSa/s| 25M 50kSa/s| 25M 50kSa/s| 25M 50s]
39 100s] 20kSa/s| 20M 20kSa/s| 20M 20kSa/s| 20M 100s|
40 2005 10kSa/s| 20M 10kSa/s| 20M 10kSa/s| 20M 200s]
41 5005 5kSa/s| 25M 5kSa/s| 25M 5kSa/s| 25M 500s]
42 ks| 2ksa/s| 20M 2ksa/s| 20M 2ksa/s| 20M 1ks|
)
«
as] Wfrm update rate IMHz  —
=
& s
= U
49 500000
50
5
52| oo
2, et envactors /=
o f - 1.cndors, whems
55| | &30 e Half chvectors, Wirm/s.
= | 8 bt s, Wi
57 200000 1 —#—All ch vectors, Wfrm/s_ 1
W 4> W[ Sample Rates .~ Wfrm update rate 10MHz | Wfrm update rate 1MHz . Bind time 1MHz _“Acquire_AUX . HighRes . \frm update rate 1MHz man. mem. Wfm update rate 1MHz+measure ¥ 14T I ] (a0}

Foroso |





图 19 – 每秒波形数, Rigol MSO5074
[image: image20.png]]| BT [ R Rigol MS050M = Microsaft Exel TSR RN a1 i
0@ @R

Taaran

s oo B [ e e S 3 OE T A A
B (33 Koruposars - S - BE' . @ smnomrs -
— S osmesmorms nnowecrs sugrpe - @~ % o | 45| Yoromoe oopuspossrs Xopouwd | (B8R ] [Bowe i | pcrammers e wopuae i
" < oopuar no ospasy Eosen sempe B W0 e« v | <P Al s TR R 2 ounenme - W gunetp - sugenima -
By0cp osuen 5 Bupastmsare 5 dncro 5 Crum Aueiicn Pegaiuposarne

o
1
2
E)
)
5
6 1ns| 8GSsa/s| 80| 97760 97762 4Gsa/s| 40| 79320 79370 2GSsa/s| 20  4088s| 4o8ss| 1ns]
7 2ns| 8Gsa/s| 160] 97760 97762 4Gsa/s| 80| 79071 79073 2GSsa/s| 40|  a08ss| 4o8ss| 2ns| 2ns| 4GSals| 7007 73470 2GSals| 7007} 47840} 59790} 2ns]
8 5ns| 8Gsa/s| 400 97760| 97763 4Gsa/s| 200 79071 79071 2GSsa/s| 100| 40885 4o8ss| 5ns| Sns| 4GSa/s| 7007 75030 2GSals| 700°] 79110} 62870} 5ns|
9 10ns] 8Gsa/s| 800| 480270 480277 4Gsa/s| 400| 79075| 79075 2GSsa/s| 200|  4088s| 4o8ss| 10ns| 10ns] 4GSals| 7007 85400 2GSals| 7007} 57920} 63610} 10ns]
10 20ns] 8GSa/s| 1,6k| 12687|  12687| 4GSa/s| 800| 311876 311876 2GSa/s| 400|  40885| 40885 | 20ns] 20ns| 4GSals| 1,12k} 43870 2GSars| 7007} 54090} 64080} 20ns]
1 50ns] 8GSa/s| k| 23004 23024 4GSa/s| 2| 33960 33961 2GSa/s| 1k| 163711 163711 50ns] S0ns| 4GSals| 28k 21620 2GSars| 1.4k} 21670} 23730} 50ns]
22 oons] sesa/s | 26| 12636] dasa/s | asese] 1955 2659/s] o a0aa] 20622 1o0ng T00ns| __4GSars 561 16610) 265us) 28K 16390) i8620] 00ns]
15 aoons] sesa/s G| ooss| cess] dasals 10150 10150 2659/s] o ao130] 10150 200ng 200ns| ___4GSws| T1.24 10600) 26Sals 56K 10410) 12160] 200ns)
16 soons] sesa/s o] 206 _ar07] acsa/s] 0 aos1| aosi] asaly 10 _s01] zcosa] soons] 500ns| _4GSws| 28 5130) 26| 141 4340 5570 500ns|
5 ] sesars s ] 0| scss] a0 2005|2005 a5 202005 05| 1 Tus| 4GSars £ 2770) 26| 2K 2630 3201 Tus
6 o] sesasl oo ess| oo sasald s oma| oma] aesaly a0 oma] £ 2us|  4GSws] Ti2K 3000) 26| £ 1370) 7657} 2ue]
17 sl sesa/s] oo aso| aso| sesajs|  aoo  sse| ses| zess/s| 00 sse] oo susl Sus| —4GSas) 2601 2930 ¥ 26Sals 7404 23] 652} 5us
18 ow| sesesl mod] a1 e sesws|  eod e el sesys|  aood al 0w T0us| 4GSws| 560K 1430 : 265as) 2801 1a75 337 T0us)
19 ous| sose/s| M| e el scsass| moo a1 el acsess|  eood el sl o] 20us|4G5ars T12M| 1430 y 265as) 5601 725 T66) 20us)
20 sous] ecss] w el a] ecsys] wl al el aesa wl s sl sous] 0us| __4GSas| 28M 553 265as) Tam| 565 57 2) 50us)
21 doous] ecss] | a  a] eosys] w al el aesa w4 ] 100us] T00us|_4GSas| 5 M| 37 265as) 26M 341 36) 70003
2 aoous| seso/s]  dem[ 26| as] acses i m| | aesa Py IR 31 ao0us] 200us| 4GSws| 12 167 265as) 5 6 7664 .16 200us
25 soous| seso/s|  aom[ 37| 2] acsa/s| oMl 1525 1525] dese/s|  tow| 1325 155 soous] 500us| _ 4GSws| 28M| 7051 265as) 1M B6.51 24 500us
24 1ms| 2GSsa/s| 20M 21 21 2GSsa/s| 20M 126 128 2GSsa/s| 20M 126 128 ims| 1ms] 4GSals| 56M| 35,16 2GSals| 28M| 35 6| 2007] 1ms]
25 2ms] 1GSa/s| 20M 17| 17| 1GSa/s| 20M 1] 1] 1GSa/s| 20M 1] 1) 2ms] 2ms} 4GSals| 112M| 17 52| 2GSals| 56M| 17,72 10,03 2ms]
26 5ms| 500MSa/s| 25M) 22| 92| s00Msa/s| 25M) 6,23] 623 500MSa/s| 25M 6,23| 6.23| 5ms] 5ms] 2GSals| 140M| 7 45| 1GSals) 70M| 7,38 6,25] 5ms]
27 10ms| 200msa/s| 20M 6,65] 6,65 200Msa/s| 20M 5,25| 525 200Msa/s| 20M 5,25| 5,25| 10ms) 10ms] 1GSals| 140M| 3.75] 4.28| 500MSals| 70M| 3,76 4,328] 10ms|
28 20ms| 100MSa/s| 20M 4| 4] 100Msa/s| 20M 3,44] 344] 100Msa/s| 20M 3,44] 3,24 20ms| 20ms| 500MSals| 140M| 2.44] 2 56| 250MSals)| 70M] 2,35 2 58] 20ms]
29 50ms| soMmsa/s| 25M) 175 178] 50Msa/s| 25M 1,64| 164] 50Msa/s| 25M 164| 1,64 50ms| S0ms| 125MSa/s| 87 5M| 1.29] 1.298] 50MSals] 35M| 1279 1,325 50ms]
30 100ms|  25Msa/s| 25M 0,94] 094 20Msa/s| 20M 0917 0917) 20Msa/s| 20M 0917 0317 100ms| 100ms| 50MSals 70M| 0676 0579 25MSafs] 35M| 057] 0682 100ms|
31 200ms|  10MSa/s| 20M 0,493 0493] 10MSsa/s| 20M 0,487 0487) 10Msa/s| 20M 0,487 0487)  200ms| 200ms} 25MSals 70M| -] | 12 5MSars| 35M| -l - 200ms]
32 500ms} 5MSa/s| 25M 0,198 0,198] 5MSa/s| 25M 0,198 0,198] 5MSa/s| 25M 0,198 0198]  500ms] 500ms} 12 5MSa’s| 87 5M| -] | 5MSafs] 35M| -l -] 500ms]
33 15| 2Msa/s| 20M 0,099 0,099 2Msa/s| 20M 0,099 0,099 2Msa/s| 20M 0,099 0,099 1s] 1s] 5MSals 70M| -] - 2 5MSafs] 35M| 4 -] 1s]
34 2] 1Msa/s| 20M 0,05] 0,05| 1Msa/s| 20M 0,05] 0,05| 1Msa/s| 20M 0,05] 0,05| 2]
35 5s| 500ksa/s| 25M 0,021 0021) 500ksa/s| 25M 0,021 0021) 500ksa/s| 25M 0,021 0,021} B
36 10s|  200kSa/s| 20M 200kSa/s| 20M 200kSa/s| 20M 105
37 20s| 100kSa/s| 20M 100ksa/s| 20M 100ksa/s| 20M 20s]
38 505 50kSa/s| 25M 50kSa/s| 25M 50kSa/s| 25M 50s]
39 100s] 20kSa/s| 20M 20kSa/s| 20M 20kSa/s| 20M 100s|
40 2005 10kSa/s| 20M 10kSa/s| 20M 10kSa/s| 20M 200s]
41 5005 5kSa/s| 25M 5kSa/s| 25M 5kSa/s| 25M 500s]
42 ks| 2ksa/s| 20M 2ksa/s| 20M 2ksa/s| 20M 1ks|
)
«
as] Wfrm update rate IMHz  —
=
& s
= U
49 500000
50
5
52| oo
2, et envactors /=
o f - 1.cndors, whems
55| | &30 e Half chvectors, Wirm/s.
= | 8 bt s, Wi
57 200000 1 —#—All ch vectors, Wfrm/s_ 1
W 4> W[ Sample Rates .~ Wfrm update rate 10MHz | Wfrm update rate 1MHz . Bind time 1MHz _“Acquire_AUX . HighRes . \frm update rate 1MHz man. mem. Wfm update rate 1MHz+measure ¥ 14T I ] (a0}

Foroso |





图 20 – 每秒波形数, Rigol MSO4024
16. Недостаток. В режиме ручного выбора используемой памяти, при большом времени развертки объем памяти в 200 млн точек обеспечивает более высокую частоту обновления экрана, чем при использовании памяти 1 000 точек. (рисунок 20).
             16   缺点。 在手动选择使用的存储器的模式中，在较长的扫描时间下，2亿点的存储容量提供比使用1,000点的存储器更高的屏幕刷新率。 （图20）。 
[image: image21.png]=] Rigol MSO5074 - Microsoft Excel S=Stoll X}
fraswas | Basca  Pamemcpasl oo faee  Peucrouposae  Bua c@oB

[ & supeare e == »  Snepenocrexcs Osumi - i

Calibri R WY ﬁ Hemmmw Mnoxo g_ §< @ = Astoguma + N A

@] 3anomums ~

33 Konuposars -

s oy | X £ 8| [0 Socscamamsunouccumsuepe - G- % | | orowoe  Sopuemioosrs Xopounh Baoa Buimon, < oo s oopuer | 2 T coppoma i
By0cp osuen 5 wpngr 5 Bupastmsarne 5 dncro 5 Crum facin Pegaiuposarne
X38 - £ v
A T s | c | o | £ | r o] w | i+ ] x T wmI NIl o plal s s [ 71 lv IiwlxT] v 7 [ m]mC

e e | e | e | |

2

Time base|

3 |sample rate[sample size| Vectors |sample rate|[sample size| vectors| sample rate [sample size | vectors|

4 [wirm/s | [wirm/s] [wimfs|

5 in|  scsa/s|  o0om|  376] sGsa/s) w750 scsa/s| s0]_o7760)

5 2| sesais|  20om|  376]  sesals w|_s7r50__scsa/s] 160 _97760]

7 sns| _ sesa/s|  a0om|  376]  scsals| | o720 scsa/s] 200 _97760]

s 1ons|  sesa/s|  20m| 376  sasa/s ] so1120] scsa/s] s00|_450270]

) 20ns|  scsa/s| _ 20om[  376] aGsa/s| w| o750 scsa/s] 16k 12687]

10 sons|  sesa/s|  20m| 376 2asa/s | _s2616] __scsa/s] 423024

11 toons|  sesa/s]  20m| 376 1csa/s | s0a23| scsa/s] 81208

12 200ns|  sesa/s|  200m| 376 soomsa/s 1| 65500 scsa/s] 16| ooas|

13 soons|  sGsa/s|  200m| 376 200msals w|_a2150] _scsa/s] a0k 270q]

1 1| scsa/s|  20om[  37,6] 100msa/s] 1| 2oa60 _scsa/s] s0k[__1371]

15 2u|  sesais|  20om[ 35| sowsafs| u| 14117 scsa/s] 160k 695

16 Sus|  sGsa/s|  200m| 36| _20msa/s| | 5707 scsa/s] a00k| 20|

17 tous|  sesa/s|  20m| 28| 1omsa/s | 28s4] scsa/s] sok| a1

18 2ous|  sesa/s|  20M| 268  smisa/s | 142 scsa/s] 1em| a1

19 sous|  sesa/s|  20m|  aas|  awisa/s | 57| scsa/s] a4

20 100us] scsa/s|  200m 23] 1misa/s] | 258 scsa/s] |4

21 200us]  sesa/s|  20om| 148 sooksa/s| | _159]  scsa/s] oM 2

22 soous| scsa/s| _ 200m 8,7 200ksa/s| | o] acsa/s] 20m]_ 23,1]

) ims|  sese/s|  200m| 5,1 100ksa/s| w0 acse/s] 20m] 1]

2 ams|  sesa/s]  200m 28] soksa/s| w152 acse/s] 20m] 1]

2 Sms|  4csa/s]  200m 21| 20ksa/s| 1| 63 soomsa/s] 25m 5]

26 loms|  26sa/s|  200M| 1,9 10ksa/s| 1| 2,85] 200msa/s] 20m]_6,65]

27 2oms|  16sa/s|  20om| 164  ksa/s| 1| _o,651] 100msa/s] 20m 4

28 soms| 200Msa/s|  200m|  o826]  oksa/s| 1] _oes1|  somsa/s] 25m]_1,73]

29 100ms| 200msa/s|  200m| 0709  1ksa/s| 1| _o0z25] _2smsays| 25m]_0,94]

30 200ms| 100msa/s|  20m| o) - - | 1omsa/s| 20m_0,499]

31 s00ms| 2omsa/s|  200M| 0,00 B B 1 swsars| 25m_o0,19%]

2 1| 2omsa/s|  20om[ o094 B B 1 awsays| 20m_0,099]

32 2| 1omsa/s|  200m] o0,0a9] B B 1 wsars| 20m]_0,09]

u 5| owsa/s| 200 o0 B B 1 sooksa/s| 25m_o,021]

35 105 owsa/s]  200m B B 1 200ksa/s] 20m

36 20 1wse/s|  ooom B B | 100ksa/3| 20m

a7 505 200kse/s| _200m B B 1 soksars| 25Mm

38 100s| 200kSa/s| 200M | ] | 20ksers| 20M

35 200s] 100ksa/s| _200M B B 1 106sa/3] 20m

40 5005  20ksa/s|  200m B B 1 sksar 25Mm

a B[ ooksa/s] 200w B B 1 awsar 20m

2

a

a

s

5

a7 U

a8

49

1< ¥ V[ _Sample Rates .~ WWiim update rate 10MHz .~ Wirm update rate 1MHz _~ Bind time 1MHz _ Acqure AUX . HighRes | Wfrm update rate 1MHz man. mem. ./ Wfim update rate 1MHz+measure %3 Ml m
Foroso |





图21 – 手动存储模式下每秒波形数, Rigol MSO5074
17. Недостаток. Настройка генератора, названная Amplitude, на самом деле является не амплитудой, а размахом (напряжением между пиками, двойной амплитудой). Было бы правильнее производить настройки этого значения по аналогии с генератором Rigol DG4000 серии (RMS, Vpk-pk и пр.). Выбор импеданса правильнее было бы назвать Load Impedance, а не просто Impedance.
17  缺点。 设置波形发生器名称为 Amplitude ，实际上，它不是振幅，而是扫描（峰值之间的电压，双振幅），通过与Rigol DG4000系列波形发生器（RMS，Vpk-pk等）类比来调整该值更为正确。 选择阻抗对于调用Load Impedance更为正确，而不仅仅是Impedance。
18. Недостаток. Отсутствует пользовательский масштабный коэффициент делителя щупа (аттенюация), из-за чего, например, объективное измерение тока, на токоизмерительном резисторе произвольного значения затруднено
18   缺点。 没有自定义比例因子的探头分压器（衰减），这就是为什么，例如，对任意值的电流测量电阻器的客观电流测量是困难的
19. Замечание. Задержка между срабатыванием триггера и выходом внешней синхронизации порядка 280 нс (рисунок 22). У Rigol MSO4024 задержка в таком же режиме составляет 44 мс (рисунок 23).
              19    备注。 触发和外部同步输出之间的延迟约为280 ns（图22）。 对于Rigol MSO4024，相同模式下的延迟为44 ms（图23）。
[image: image22.png]Tek Run

~286.00ns 0,000V
0.0000s 332.0mY
£286.00ns A332.0mV
dv/dt L161MV/s

@ somv < Hzoon: 5.0065/5 [ Wi H 27 May 2019
200my @ G570.000000s 100k points 150mV 16:41:29





图22 – 输出信号 TrigOut Rigol MSO5074 和1 MHz源信号
[image: image23.png]Tek Run %] Trig'd

~44.000ns 0,000V
0.0000s 332.0mY

£44,000ns A332.0mV
dv/dt 7.545Mv/s

PR LT R

100V @ H 200ns 5.0065/5 7 H 27 May 2019
+v0.000000s 100k points 112 16:43:11

200mv_ @





图23 – 输出信号 TrigOut Rigol MSO4024 和1 MHz源信号
20. Замечание. Выборка данных происходит пачками (сериями) с большими паузами между ними. На паузу между выборками при этом приходится, в зависимости от режима, до 86% от всего слепого времени (рисунок 24, для сравнения – рисунок 25, Rigol MSO4024 с  теми же настройками).
[image: image24.png]%] T
X1l 9~ ¢ Rigol MS05074 - Microsoft Excel

B & B caibri NP Wy

Obuyii - OGbiuHbili

X&u- @O H-A- © o o | Xopouwwi Bso Brisoa

£ -

H | J K L M N o P Q R 5] T u \ w X Y N
1
2
3 Sample time,| (Pause btw packets/ blind time
4 s packets period)
5 0,00000001] 0,122 0,999
6  0,00000002 0,122 0,998 )
7 0,00000005 0,122 0,995 trig Packets period Pause between packets
8 0,0000001 0,037 0,952
9 0,0000002 0,775 0,998
10 0,0000005| 0,727 0,988
11 0,000001] 0,783 0,988
12 0,000002] 0,832 0,987
13 0,000005| 0,842 0,986
14 0,00001] 0,854] 0,986
15 0,00002] 0,858 0,986
16 0,00005) 0,838 0,986 :
17 0,0001 No packets since this time base Samples period
18 0,0002] (in packet)
19 0,0005
20 0,001
21 0,002
2 0,005
23 0,01
24 0,02
25 0,05
26 01
27 02
28 05
29 1
30 2
31 5| !
32 -

W > ¥ Sample Rat: oM Bind time 1MHz | Acquire /AYX HiRes Tncr2 ¥ Ll >
roroso | |[EO@m 145% o 3





图24 – 采样Rigol MSO5074
[image: image25.png]Tek Frevu M 10.0ms
7

P 4024trig

Zoom Factor: 250 %

Zoom Position: 2,405

il

i

D;ﬁtr;‘f*‘”‘V“T“"‘“WWWWWWM T
®:Mm4“jJJL,“Mh;MJW%JLM#M%W@\MW@«dmmwmw;aMMMM-w*rjrju“mMJjyg
e . B %





图 25 –采样Rigol MSO4024
Количество выборок в пачке, промежуток между выборками и между отдельными пачками сильно зависит от выбранной развертки по горизонтали. Результаты исследования этой особенности работы представлены на рисунке 26, обозначения соответствуют рисунку 24. Видно, что выборка пачками осуществляется до развертки по горизонтали в 5 мкС включительно. 
Параметр Pause btw packets/packets period отражает слепое время, возникающее из-за паузы между пакетами, когда выборка не осуществляется.  Суммарное слепое время рассчитано в столбце Blind time. Таким образом, суммарное слепое время=пауза между пакетами+паузы между выборками в одном пакете. Как видно из результатов, пауза между пакетами приводит к слепому времени в 0,858, тогда как суммарное слепое время с учетом пауз внутри пачки составляет 0,986. Получаем, что 0,87 всего слепого времени вызывает пауза между пакетами.
[image: image26.png]Rigol MSO5074 - Microsoft Excel o] Tk S

papume g 2@-88
— C B B (o esmame (o el .

. (@ 3anomum, -

Taaran

% Bepesars

Konuposars ~

BT Gopuar o aspasiy BB Osveamumnnowecome s e - | B9 % o | 84| o Seee, | onener | BORORE K Be1e0n 5| ST I RN e o oo
Ey0ep osmena Bupassusarie uncno Crum faciicn Pegactuposarme
xa1 - g
A 3 c ) 3 F s H ! J K L m N ) P a R s T u v w [ x | %

1 Single ch.(AUTO mem. depth)

2 [ e Mz sine 1Vp-p, 200mV/div

3 Samples count | Samples period [Pause between| Packets | Sample rate [Samplesize| Sample | (Pause btw packets/ | o

4 (inpacket) | (inpacket) us | packets,ms | period, ms time, s packets period) M 10.0m:

s ans| 3999 8,36] 5,02 41,00/ 8000 000 000| 50| _0,00000001] 0,122] 0,9%|

5 2n3 39%)| 5,02 5,00) 41,01{8000 000 000) 160 _0,00000002] 0,122] 0,9%8|

7 5n 39%)| 5,12 5,00) 41,01{8000 000 000) 200]_0,00000005] 0,122] 0,9%|

5 100s| 21080) 2,00) 164 43,50/ 8 000 000 000| 500]__0,0000001] 0,097 0,952]

Bl 20ns| 99) 16,00 31,00 40,00/ 8000 000 000| 1600 _0,0000002] 0,775| 0,9%8|

10 50ns| 999) 12,00 31,25 43,00/ 8000 000 000| 2000] _0,0000005] 0,727 0,988| om Factor: 1k om Posttion: 11.7)

11 100n4 99) 16,00 31,30 40,00/ 8000 000 000| 5000 __0,000001] 0,783 0,988|

12 200n4 249) 25,00 31,20 37,50] 8 000 000 000| 16000 0,000002] 0,822 0,987

13 s00ng 99) 57,00] 30,50 36,60]8000000000| 40000 __0,000003| 0,842 0,986|

1 us| 49 10,00) 30,40 35,60]8000000000| 80000 __0,00001] 0,854] 0,986|

15 2u 2 216,00 29,50] 34,40[8000000000| 160000 __0,00002] 0,858| 0,986|

16 5u 9| 547,00 25,20 31,40[8000000000| 400000 __0,00003| 0,838 0,986|

17 10us] 1 25,00[8000000 000 800000) 0,0001] _No packets since this time base.

18 20us| 8000000000 _1600000) 0,002

1 50us| 8000000000 _2000000) 0,0005]

20 100us] 8000000000 8000 000) 0,001

21 200us| £000000000] 16000 000) 0,002]

22 500us| 4000000 000] 20000 000) 0,005|

2 1] 2000000000] 20000 000) o,01]

2 2ms| 1000000 000| 20000 000) 0,02] 0.0 o0

2 5ms| 500000 000] 25000 000) 0,0 10M point

25 10mg| 200000000 20000 000) o]

27 20mg| 100000 000| 20000 000) 0.2

28 somg| 50000000] 25000 000) 05|

29 100ms| 25000000 25000 000) 1

30 200ms] 10000 000] 20000 000] 2
1] so0ms] 5000000] 25 000 000) 5|

32

£

A

35

36

37

E)

39

0

a

a2

a3

a

a5

6

a7

8

49 v
v W[ Sample Rates .~ Wfim update rate 10MHz _ Wfim update rate 1MHz _” Blind time 1MHz | Acquite /AUX . ighRes .~ Witm update rate 1MHz man. mem. . Wfrm update rate 1MHz+measure € “ >

fotoso | |[ED @ 100% (O )





图26
20  备注  数据采样的分批选择（系列）发生之间有很大的停顿。根据模式的不同，总盲时间的高达86％在数据采样的暂停时间（图24，为了进行比较 - 图25，Rigol MSO4024具有相同的设置）
数据包中的采样数，采样数之间的间隔以及各个数据包之间的间隔强烈取决于所选的水平扫描。 该工作特征的研究结果如图26所示，符号对应于图24.可以看出，采样数据包是在5μS（含）的水平扫描之前进行的。
Pause btw packets/packets period参数反映了在未执行采样时数据包之间的暂停所导致的盲时间。 总盲时间在“盲时间”列中计算。 因此，总盲时间=数据包之间的暂停+一个数据包中的采样之间的暂停。 从结果可以看出，分组之间的暂停导致0.858的盲区时间，而考虑到分组内部暂停的总盲区时间为0.986。 我们得到总盲时的0.87导致数据包之间的暂停。
21. Недостаток. Отсутствует встроенное терминирование 50 Ом, хотя опция в настройках присутствует и неактивна.
21     缺点。 虽然该选项在设置中存在且处于非活动状态，但没有内置的50欧姆终端。
22. Недостаток. Наличие смещения нуля порядка 250 мкВ при внешнем терминировании 50 Ом, хотя при открытом входе смещение составляет около 50 мкВ (рисунки 27, 28).
22 缺点。 在外部终端为50欧姆的时候存在大约250μV的零偏移，但是在开路输入时，偏移大约为50μV（图27,28）。
	[image: image27.png]RIGOL <7 [H_1.00ms

2GSals

55000V

Fimy

20Vipis | | Measwe | [sTOPRUN | A 0.00s J!\\ £ @ 0.00v
[2mv -aks “3hs -2hs “Ths ] hs 2hs 3rhs ams m:
frsmv b
fimyv -
{s00uv- -

01234587
891011 12131415

200

L0 9 10:23




图 27 – 无终端
	[image: image28.png][2mv -aks “3hs -2hs “Ths s ams m:

RIGOLORLOOms s ) wowswre ) WA0.00S J!\\ £ @ ooov Aﬂ
Eﬁ Tths 2 3ths

[smv 5
[imy 5

500uv- 5

55000V 5

Fimy 5

01234587
891011 12131415

B “hﬂ | X < 10:26





图28 – 有终端


23. Недостаток. При наличии встроенной памяти 200 млн точек, реально в автоматическом режиме используется не более 20-25 млн точек. В Rigol MSO4024, для сравнения, этот параметр достигает 140 млн точек, максимальный для него (рисунок 29).
23   缺点。 在存在2亿个点的内置存储器的情况下，实际上在自动模式下使用的点数不超过2000-2500万个点。 在Rigol MSO4024中，为了进行比较，该参数达到了1.4亿点，是它的最大值（图29）。
[image: image29.png]Xl 9 - - Rigol MS05074 - Microsoft Excs [E=Stoll X}
i c@-ax

Bl 2o e o kx| == v Do oa S B [ | wenpumn) (mooR Fm oI Y I AY @

23 Konmposars - e d
XEu-m- @A yaomoe  copuamosrs Nopounn  [880A | [Bumon ] 1 seem s sopusr Copuposts i

@ OumeTE Ty gunTp - smgenuTs -

Berasume

B Osseamums u nowectm suerpe - | @+ % w0

< Gopuat no o6pasLy bopuaTupoBaHMe * KK TabTMLY *

Bydep o6meHa 0 Wpndt 0 BIpaBHMBaHMe 0 Yucno £l Crnam Aueitku PepakTpoBaHue
Das - £ v
3 5 - T : 3 "] v [ o [ ¢l t [ w [ ~wlolver [ alals [ v ol v w]lx v ][z [mEt
Rigol MS05074 | Rigol MS04024 | M
e base] ERBE EhIAUTO mem. depth]_alfch (183] (AUTO mem depth) | Al eh (AUTO mem. dept) |
[sample rate [samplerate__[sample i [sample rate [sample size
1ns| 8GSsa/s| 80| 4Gsa/s| 40| 2GSa/s| 20|
2ns| 8GSsa/s| 160f 4Gsa/s| 80| 2GSa/s| 40| 2ns| 4GSals 700} 2GSals 700°]
5ns| 8GSsa/s| 400| 4Gsa/s| 200| 2GSa/s| 100f 5ns| 4GSals 700} 2GSals 700°]
10ns| 8GSsa/s| 800| 4Gsa/s| 400| 2GSa/s| 200| 10ns] 4GSals 700} 2GSals 700°]
20ns| 8GSsa/s| 1,6k 4Gsa/s| 800| 2GSa/s| 400| 20ns| 4GSals| 1,12k 2GSals 700°]
50ns| 8GSsa/s| 4x| 4Gsa/s| 2| 2GSa/s| 1k 50ns| 4GSals| 28k 2GSals 1.4k
100ns| 8GSsa/s| 8k| 4Gsa/s| 4x| 2GSa/s| 2| 100ns} 4GSals| 5.6k’ 2GSals 28k
200ns| 8GSsa/s| 16k| 4Gsa/s| 8k| 2GSa/s| ax| 200ns| 4GSals| 11.2k 2GSals 56k
500ns| 8GSsa/s| 40k| 4Gsa/s| 20K] 2GSa/s| 10k 500ns| 4GSals| 28k 2GSals 14k
1us| 8GSsa/s| 80K| 4Gsa/s| 40k| 2GSa/s| 20K] 1us] 4GSals| 56k 2GSals 28k
2us| 8GSsa/s| 160k| 4Gsa/s| 80K| 2GSals| 40K| 2us] 4GSals| 112k, 2GSals 56k
Sul  sese/s] a0y acsa/| 200 2esa/s] 100 Sus| _ 4GSals 280k 26Sars T4k
200 sese/s] sond acsa/| 00 2esa/s| 200 T0us| __4GSas) 60k 2GSars 280k
17 oo sosafs] o acsa/| w00 2esa/s| 400 Pus| __4GSars T.2M[_265als 560K
15 souw| sosafy an acsa/| | zese] ] S0us| __4GSars 28M|__20Sals TAM
15 100 sosafy o acsa/| v 2ese By 00us|___4GSas 56M|__ 265als 28M
200 sosa/s] 10w acsa/| | 2esa/s an 20us| 4GS T1.2M[__265a)s 5 6M
21 soou| acse/s] oou| acsa/y| 2ou]assafs] o 500us| ___4GSals) 28M[___265a/s 14
1ms| 2GSals| 20M] 2GSals| 20M| 2GSa/s| 20M| 1ms) 4GSals| 56M! 2GSals 28M)
2ms| 1GSa/s| 20M] 1GSa/s| 20M| 1GSa/s| 20M| 2ms| 4GSals| 112M 2GSals 56M)
24 5ms| 500MSa/s| 25M| 500MSa/s| 25M| 500MSa/s| 25M| 5ms| 2GSals 140M 1GSals| 70M)
10ms| 200Msa/s| 20M] 200MSa/s| 20M|  200MSa/s| 20M| 10ms] 1GSals| 140M 500MSals 70M)
20ms| 100Msa/s| 20M] 100MSa/s| 20M|  100MSa/s| 20M| 20ms} 500MSals 140M 250MSals | 70M)
27 50ms|  50Msa/s| 25M| 50MSa/s| 25M|  50MSa/s| 25M| 50ms}| 125MSals 87 5M 50MSals | 35M
Sooms|_aswse/s|_ow| _sowsals] 2ou]_zowsa/s] oo T00ms| __ G0MSals| 70M[___25MSals ]
29 200ms|  10MSa/s| 20M] 10MSa/s| 20M|  10Msa/s| 20M] 200ms}| 25MSals| 70M! 12 5MSals| 35M)
30 500ms| 5MSa/s| 25M| 5MSa/s| 25M| 5MSa/s| 25M| 500ms} 12 5MSals| 87 5M SMSals| 35M)
31 1s] 2MSa/s| 20M] 2MSa/s| 20M] 2Msa/s| 20M] 1s| 5SMSals| 70M! 25MSals 35M)
2 2| wwsas o] wwisa/3 oM awsa/s] oo 2s[_25Msas 70M[ 1 25MSals E
= | sooksa/s| o] sooksa/s 5] so0ksa/s] s 55| 1 25MSals) 7 5M] 500kl 350
s o sookse/s] sou]  aonsary oM 200ksa/s] 20w 70s| 600kl 70M|__250kSals 35M
35 20s|  100kSa/s| 20M] 100ksa/s| 20M|  100kSa/s| 20M] 20s| 250kSals| 70M! 125kSals 35M)
36 505 50kSa/s| 25M| 50kSa/s| 25M| 50ksa/s| 25M| 50| 125kSals 87 5M 50kSals| 35M)
37 100s| 20ksa/s| 20M] 20ksa/s| 20M] 20ksa/s| 20M] 100s] 50kSals| 70M! 25kSals| 35M)
38 200s| 10kSa/s| 20M| 10kSa/s| 20M] 10ksa/s| 20M] 200s| 25kSals| 70M! 12 5kSals 35M)
39 5005| 5ksa/s| 25M| 5ksa/s| 25M| Sksa/s| 25M| 500s| 12 5kSals 87 5M SkSals 35M)
40 ks| 2ksa/s| 20M| 2ksa/s| 20M] 2ksa/s| 20M] 1ks] SkSals 70M! 25kSals| 35M)
a
2
al
—/
= U
5 -
44 ¥ 1| _Sample Rates . Wfim update rate 10MHZ Wfrm update rate 1MHz _~ Bind time 1MHz _Acquire  AYX  HRes  Twcr2 . ¥J el m ]

roroso | [Eom wx o U @




图 29 – 使用的内存
24. Замечание. Наименьшие значения вертикальной развертки (2 мВ, 1 мВ, 500 мкВ) получены цифровым увеличением развертки с большей ценой деления. В инструкции сказано, что развертки 1 мВ и 2 мВ получены увеличением развертки 4 мВ (которой в осциллографе нет). Про развертку 500 мкВ при этом ничего не сказано. 
24 备注。 最小的垂直扫描值（2 mV，1 mV，500μV）通过具有更高分频的数字扫描放大率获得。 该手册指出，通过增加4 mV扫描（示波器中没有）可以获得1 mV和2 mV扫描。 关于500μV扫描同时没有说什么。 
25. Замечание. Изменение вертикальной чувствительности, вертикального положения, горизонтального положения и масштаба времени приводят к подвисанию картинки. Из-за этого смена положения происходит рывками и усложняет точную настройку.
25 备注。 改变垂直灵敏度，垂直位置，水平位置和时间刻度会导致图像停顿（或者是悬空 这点翻译不太明白）。 因此，位置的变化发生会使微调复杂化。
26. Предложение. Судя по всему, ручки положения по вертикали/горизонтали не реагируют на скорость вращения. Было бы удобно, если медленное вращение уменьшало шаг настройки, как это сделано в тех же Tektronix.
26   提议。 显然，垂直/水平位置旋钮不响应旋转速度。 如果慢速旋转减少了调谐步骤将是方便的，就像在相同的Tektronix中一样。
27. Замечание. В режиме развертки ROLL кажется не очень логичным наличие значка триггера на экране, ведь он в данном режиме не используется.
27    备注。 在ROLL扫描模式下，屏幕上出现触发图标似乎不太合乎逻辑，因为它不在此模式下使用。
28. Недостаток. Отсутствует информация о полосе пропускания в режиме HighRes. Есть расплывчатое указание, что полоса сигнала не должна превышать 1/32 от частоты семплирования, однако эта рекомендация на практике оказывается слегка завышена (рисунок 30). Было бы логичным отображать на экране осциллографа для пользователя эту полосу по -3dB в соответствии с развёрткой по горизонтали
28  缺点。 在HighRes模式下没有关于带宽的信息。 有一个模糊的迹象表明信号频带不应超过采样频率的1/32，但实际上这个建议略微过高估计（图30）。 根据水平扫描，在示波器屏幕上为用户显示该频带-3dB是合乎逻辑的
[image: image30.png]X/ 9~

igol MSO5074 - Microsoft Exc (Sl C

e ) c@-sa8
& supesare catn u- AN o Snepenocrexcrs Osum - 4 j [ | Hedmpanawwii Mnoxo e | | X Ao
s 2 @ - A- = Hos o y= mwﬁam o N = i s y?( 9 (8] sanomu - (uﬂum Hﬁﬁ
¥ @opwar no o6paziy - - ESAIITS 1 NONECTITS & LenTPe - S 9 20 | popmatuposarme *  kak TabmMLy G & e - M - 2 OuMaUTE ™y guneTp  sEgenNTS
Bydep o6meHa o Wpndt 0 BIpaBHMBaHMe 0 Yncno 0 Crunm Aueitku PeaakTnposarine.
161 - % o
A B c D E F G H o 1 K (L] ™ N o P Q R s T UE
ES
36 MS05074 HighRes
37 Time base |Sample rate _|BW_theor, MHz | BW (-3dB) AUTO exper.
8 ns| 8 000000 000| 250,
39 2ns| 8000000 000| 250,
40 Sns| 8 000 000 000| 250,
a 10ns| 8000 000 000| 250,
2 20ns| 8 000 000000 250,
43 50ns| & 000 000 000 250,
44 ___100ns| 8000000000 250,
45 ___200ns| 8000000000 250,
46 ___500ns| 8000000000 250,
a7 us| 8000000 000] 250,
8 2us| 8000000 000| 250,
49 Sus| 8000000 000| 250,
50 10us| 8000000 000| 250,
51 20us| 8000000 000| 250,
52 50us| 8 000 000 000| 250,
53 100us| 8000000000| 250, M
54 200us| 8000000000] 250,
55 __ 500us| 4000000000] 125 105MHz
56 1ms| 2 000 000 000 62,5 52,7MHz
57 2ms| 1000000 000 3125 28MFi]
58 Sms| 500000 000 15,625 14MFi]
50 10ms| 200000000] 6,25 5,6MHz
60 20ms| 100000000] 3125 2,8MHz
61[_ 50ms| 50000000] 1,5625 1,4MHz |
62 __ 100ms| 25000000] 078125 710kHz
63 __ 200ms|  10000000] 03125 280kHz i
64 500ms| 5000000] 015625 140kHz N
65 s 2000000 00625 S7kHz
66 25| 1000000 003125 20kHz
67 55| 500 000) 0015625 14,5k
68 105 200 000) 0,00625
69 205 100 000) 0,003125
70 505 50000]  0,0015625
7 1005 20000 0,000625
72 2005 10000[  0,0003125
73 5005] 5000 0,0015625
74 1ks| 2000 0,0000625 L
10> ¥ Sample Rates i update rate 100z~ Wiim update rate 10z~ Bind time 1MHz _ Acaure AUX . FighRes | Jiucr2 3 Ml ] ] |

roroso |

[Eo@m usx 0 U@




图30 – 带宽模式 HighRes
29. Замечание. При нажатии кнопки Quick, настроенной на сохранение изображения, появление прогресс бара с информацией о процессе сохранения происходит с заметной задержкой. Название файла-картинки отображается очень малое время, что крайне неудобно при проведении экспериментов с сохранением осциллограмм и привязкой их имени к конкретным результатам. Необходимо увеличить отображение имени файла как минимум до 5 сек.
29   备注。 单击配置为保存图像的“快速”按钮时，将显示进度条，其中包含有关保存过程的信息，并显着延迟。 文件图片的名称显示的时间非常短，在进行保存波形并将其名称与特定结果相关联的实验时非常不方便。 必须将文件名的显示增加至少5秒。
30. Предложение. Окно, появляющееся при активации режима Utility > Record можно отключить только через меню Utility (рисунок 31). Почему бы не добавить кнопку «закрыть», как это сделано для большинства окон, например для тех же окон Measure или DVM? 
30   提议。 激活Utility> Record模式时出现的窗口只能通过Utility菜单关闭（图31）。 为什么不像大多数窗口那样添加“关闭”按钮，例如对于相同的Measure或DVM窗口？
[image: image31.png]Nevovvevvvvsvvvvevve vy

| 8GSals "\ (
RIGOL stop [H 500ns ilpts | [ measure ) (sTorRun] D' o.00s )&
[400mf -2ls “1.5us -1ls T500ns Eﬁ 50ns’ 1ls 1. Record

£ @000V A

300mv

pi0day

Record

Recurd

iDﬂmvl

I wmv

-ﬂv.<‘.<‘.<‘><

[-100mV-

[-200mV-

More)
[F300mV-

Vavgl
2177mV.

i
= 100mV. = 500mV = 500mV = 500mV oz aser)[ GLY[ GT N—m—
0.00v | 0.00v i 0.00v ¢ -18omy [ (5] s oon s (ALl





图31 – Record窗口
31. Недостаток. Осциллограф позволяет сохранить осциллограмму только в форматах *.bin или *.csv, но загрузить можно лишь осциллограмму в формате *.wfm. Соответственно, сохраненные осциллограммы невозможно отобразить на экране осциллографа. 
31 缺点。 示波器允许您仅以* .bin或* .csv格式保存波形，但您只能以* .wfm格式下载波形。 分别保存的示波图不能显示在示波器屏幕上。
32. Недостаток. В режиме FFT, при всей его функциональности, отсутствует возможность показать сетку, подписи вертикальной и горизонтальной осей. Более того, если выключить все каналы, отображается сетка для последнего активного канала, которая при этом только путает (рисунок 32). 
32 缺点。 在FFT模式下，凭借其所有功能，不能显示网格，垂直轴和水平轴的标签。 此外，如果关闭所有通道，将显示最后一个活动通道的网格，这只会混淆（图32）。
[image: image32.png]8GSals

RIGOL < 200ns
nwbmv T80Dns T60Dns “40bns T200ns 2005’
Freq Amp
[30pmv: 1 9.9999MHz -14.31dBV.
2 29.999MHz -24.23dBV
3 49.999MHz -29.360BV
[200mV: 4 69.999MHz -33.17dBV.
N 5 89.999MHz -35.97dBV
[100mv n -
=100y
[200mv -
[300mV -
a00m 1 FFT(CH1) 19.35dBV/Div_ 8GSa/s Center:250MHz _ Span:500MHz RBW:500kHz
i i
L = 100mV 00mV == 500mV 500mV 0123 4567 | I 9
!u o_oovw o.oov}l o.oov}l 0.00VWrasmumaum ~ | . | X1 G 13:47





图 32 – FFT

33. Замечание. Если при работе в режиме FFT происходит перегрузка по входу, преобразование Фурье выполняется для перегруженного сигнала, при этом нет индикации перегрузки. Если же отображение канала отключено, регулировка чувствительности канала (развёртка по вертикали) не работает.
33    备注。 如果在FFT模式下运行时发生输入过载，则对过载信号执行傅里叶变换，并且没有过载指示。 如果禁用通道显示，则通道灵敏度调整（垂直扫描）不起作用
34. Предложение. Было бы удобно, если бы в режиме FFT было доступно два варианта отображения: наложение спектра поверх самого сигнала (как сейчас) и режим разделения экрана на две зоны по горизонтали – сверху осциллограммы, снизу – частотная область, каждая зона со своей сеткой. Активную зону, управление которой осуществляется в данный момент, можно выделить цветным прямоугольником и выбирать с помощью сенсорного экрана.
34  提议。 如果在FFT模式下有两种显示选项可供选择：信号本身顶部的光谱叠加（现在如此）并将屏幕水平分割成两个区域 - 在波形图的顶部，在频率域下方，每个区域都有自己的网格。 此时受控制的活动区域可以用彩色矩形突出显示，并使用触摸屏进行选择。
35. Замечание. Функции анализа джиттера и глазковых диаграмм присутствуют в меню Measure, раздел Analyze, но в инструкции они не описаны и, судя по всему, не работают.
35  备注。 Measure,菜单下Analyze中存在抖动分析和眼图的功能显示，但它们没有在说明书中描述，显然不起作用。 
36. Замечание. Изображение на экране при включенном режиме  Display>Color Grade сильно зависит от выбранной интенсивности осциллограммы (Display>Intensity). Если интенсивность установлена на минимальное или максимальное значение, полученная осциллограмма будет либо черного (рисунок 33), либо белого цвета (рисунок 34) без цветовых градаций. Взаимосвязь этих настроек не указана в инструкции. Помимо этого, включение режима Color Grade делает настройку интенсивности неактивной, сильно затрудняя быструю настройку изображения на экране. 
36  备注。 Display>Color Grade等级模式打开时的屏幕图像强烈取决于所选的波形强度（Display>Intensity)）。 如果将强度设置为最小值或最大值，则生成的波形将为黑色（图33）或白色（图34），没有色阶。 这些设置的关系未在说明中指定。 此外，打开“颜色等级”模式会使强度设置无效，从而很难快速调整屏幕上的图像。
	[image: image33.png]
图 33–Color Grade模式 最小强度
	[image: image34.png]N AAAAAAAA I AN A A NN AT
RIGOL <756 [H s00ns - [ Measwre | [storrmun | (D 0.00s
-2ls “1.5us -1ls T500ns Eﬁ 506ns 1ls 1.

00m

[600mV

T +

Type

[-600mV T
+Duty1 Falllime1  RiseTimel  Freql period1 Preshoot1  Overshoot  VRMS1 Vavg
48.01% 295.0ns 300.0ns 990.0kHz ___ 1.010us 2197% ) 2739my 42

st ~

= 10.0mV

0.00V

000V A

Vector

Persis.Time

Min)>

Show Scale
OoN
More)
LXI 9 17:46




图 34 –Color Grade模式, 最大强度


37. Недостаток. Из инструкции не совсем понятно, что должен делать режим Waveform Freeze. Никаких изменений в отображении осциллограммы при включении этого режима не было замечено.
37     缺点。 从说明中不清楚Waveform Freeze模式应该做什么。 注意到此模式打开时波形显示没有变化。
Вывод. Очень достойный осциллограф, способный конкурировать с более дорогими приборами и практически не имеющий равных за свои деньги. Радует скорость работы, технические характеристики, удобство управления. Прекрасная работа триггера. Отличный набор математики и измерений! Особенно радует скорость работы при обилии включённых измерений. Нажимаемые ручки управления (энкодеры) и используемые при этом функции – великолепно! Все замеченные шероховатости вполне могут быть исправлены в ПО и скорректированы актуализацией руководства по эксплуатации, которое пока не успевает за растущим функционалом осциллографа. Очень сильно надеемся, что компания Rigol не оставит без внимания этот документ, не забросит поддержку замечательной 5000-ой серии осциллографов и в очередной раз будет впереди конкурентов! 
结论。一个非常有价值的示波器，可以与更昂贵的仪器竞争，实际上没有相同的价格。高速的工作效率，技术特点，便于管理这些都使人兴奋。触发器非常完美的工作。优秀的数学和测量工具，在大量的测量中可以高速的工作。推动控制旋钮（编码器）和在这种情况下使用的功能 - 太棒了！所有观察到的粗糙度都可以在软件中得到纠正，并通过更新操作手册进行纠正，但是仍然无法跟上示波器不断增长的功能。我们非常希望Rigol不会忽视这个文件，不会放弃美妙的第5000系列示波器的支持，并将再次领先于竞争对手！
Спасибо!
谢谢 
